BTC

变压器空载及负载特性测试仪

BTC变压器空载及负载特性测试仪，主要适用于电力变压器的空载及负载特性的测试，同时还能满足三相或单相电流、电压、功率损耗等有关参数的测量。

特点：单片机控制、自动程控增益放大、液晶汉化显示、汉化打印输出、所有参数同屏显示、测试准确、体积小、重量轻、特别适合现场携带使用。

测量参数

三相电流：Ia、Ib、Ic、Ip（平均）、    范围：0--50A， 准确度 0.5级

三相电压：Uab、Ubc、Uca、Up（平均）、 范围：0--500V，准确度 0.5级

空载及短路损耗：P0、PK     准确度 0.5级

空载电流I0及I0%

阻抗电压Uk%

面板介绍

Wuhan xindian electrical technology co.ltd

BTC变压器空载及负载特性测试仪       武汉新电电气技术有限公司

打印机

复位键

键盘

电源插座，开关，液晶对比度

液晶

a   b   c      Ia   Ib   Ic    Ua  Ub  Uc

图1

面板布置如图1所示。

液晶对比度：根据使用者要求可任意调节液晶浓度

上键、下键：选择菜单时按此键上下滚动,输入数据时按此键上下选择数位。

确认键：选择菜单时按此键确认

输入数据时按此键，光标处数字增大

测试完毕按此键可重复测试。

退出键：选择菜单时按此键退出到前级菜单

输入数据时按此键，光标处数字减小

测试完毕按此键进入数据打印

复位键：按此键，仪器回复初始状态

操作规则：按图2、3、4接好线

打开电源开关，仪器上电工作

- 选择测试项目后确认

- 逐项输入变压器参数后，移动光标到“测试”处确认即可进入测试状态

- 升压或升流到要求值，

- 按“上移”键持续1S，仪器显示“正在计算”然后锁定数据，停止刷新，

- 按“确认”键进入打印菜单，按“确认”键可打印输出，

- 降压，断开试验电源，测试完毕。

单相变压器接线图

接调压器输出

a  b    c           Ia   Ib    Ic      Ua   Ub  Uc

单相变压器

A(a)

X(x)

图2

三相变压器接线图

a    b    c        Ia    Ib    Ic         Ua  Ub   Uc

A(a)

B(b)

C(c)

三相变压器

接三相调压器输出

图3

三相变压器使用PT、CT接线图

A

B

C

三相变压器

a  b   c     Ia  Ib   Ic    Ua  Ub  Uc

PT

CT

到

三

相

调

压

器

图4

测试实例

变压器铭牌参数为：Se=315kVA

Ue=10±5%kV/0.4kV

Ie =18.2/457.7A

Uk=4.08%

测试时油温T=24℃

空载试验：

按图3接线，试验时在低压侧加压，

开电源，仪器显示公司名称后显示如下：，

空载试验

负载试验

按上移、下移键选择试验项目后确认，本例选“空载试验”后仪器显示：

Se: 000000   kVA

Ue: 000000    kV

KCT:000001

KPT:000001

测试

Se:   变压器额定容量            Ue:  变压器加压侧额定电压

KCT: 电流互感器电流比          KPT: 电压互感器变压比

输入时，按“上移”、“下移”键选择数位，“确认”键增大数位上的数字，“退出”键减小数位上的数字。

输入完毕，移动光标到“测试”位置按“确认”键即可进入测试状态。此时液晶显示三相电压、电流、功耗、三相电压平均值。此时可加压，监视三相电压平均值，达到要求值时停止升压，按“上移”键1S锁定数据，按确认键进入打印菜单。

显示及打印参数含义为：

I0%：空载电流百分数   P0： 空载损耗

Ia：a相空载电流      Ib：b相空载电流      Ic：c相空载电流

Uab：ab线电压        Ubc：bc线电压        Uca：ca线电压

Up：三相电压平均值

负载试验

负载试验的不同点：

要求输入被试变压器的上层油温及折算温度；

在高压侧加压，低压侧短路；

加压时监视三相电流平均值到要求值时停止升压，按“上移”键1S锁定数据，按退出键进入打印菜单。

显示及打印参数含义为：（相同项省略）

Ukt75%:  测试油温换算到75℃时的Uk%

Pkt75:    测试油温换算到75℃时的Pk

Pkt:      折算到额定电流下的负载损耗

Ukt:      测试温度下额定短路电流时的电压值

Ukt%:    测试温度下的阻抗电压

Pk：      测量电流下的负载损耗

其它说明：

仪器电源：220V、50Hz

仪器外壳保证良好接地

试验电源要求有良好的对称性

仪器配件及资料：

电流线6根

电压线3根

包装箱

说明书

合格证

电源线

BTC变压器空载及负载特性测试仪

测试举例

- 凡变压器容量≤800KVA，高压侧≤10KV，低压侧为400V的电力变压器，均可在不外接电压、电流互感器的情况下，直接测量。

例：电力变压器Se=800kVA，10kV/0.4KV的测量方法

    - 选择三相调压器容量

变压器高压侧额定电流I1=Se/(1.732*U)=800kVA/(1.732*10kV)=46.19A

变压器低压侧额定电流I2= Se/(1.732*U)=800kVA/(1.732*400V)=1154.73A

空载电流一般为1.2~1.4%

预计I0=1154.73×1.4%=16.17A

阻抗电压一般为4.5%左右

预计Uk=10kV*4.5%=450V

要求调压器的电压调节范围为：电压0—450V，电流为46A，因此，要求调压器容量35kVA，考虑到调压器短时可超额运行，因此：

①  如果短路试验升至额定电流(Ik=46.19A)，选择30kVA调压器。

②  如果短路试验升至40%额定电流(Ik=18.47A)，则可选10KVA调压器。仪器自动将40%额定电流下所测数据换算至额定值及75℃值。

2、按说明书图3接线做空载试验，注意：在变压器低压侧加压，高压侧悬空不接线。

3、开机，选择“空载试验”，确认后，选择Se=800kVA，Ue=400V（输入加压侧的额定电压值），此二项数据必须输入正确，不然输出的计算结果不正确。由于没有外接电压、电流互感器，因此，KCT=1,KPT=1。输入完成后，选择“测试”。

4、调电压，液晶显示三相电压及平均值、三相空载电流值，调电压至UP=400V，按任一箭头键保持1秒钟即可截获数据保存，此时可降压至零位。

5、此时，已进入“打印”选择菜单，按“确认”键可打印出所有测试结果。

6、将输出到变压器的三根线换至高压侧，低压侧用铜排短接或用粗地线缠绕多股短接。

7、选择“负载试验”，确认后，选择Se=800kVA，Ue=10kV，此二项必须输入正确。KCT=1,KPT=1。

8、调电压，液晶显示三相电压、三相短路电流及平均值，调节电压至IP=46.19A（或小于此值的任一值均可），此时，按任一箭头键，保持1秒钟即可截获数据保存。降压至零位。

9、此时，可打印输出，仪器自动计算及输出折算值。

- 外接电压、电流互感器时的测量方法：

例：某电力变压器Se=8000kVA，66kV/6.6KV的测量方法：

  - 计算额定值：

变压器高压侧额定电流I1=Se/(1.732*U)=8000kVA/(1.732*66kV)=70A

变压器低压侧额定电流I2=Se/(1.732*U)=8000kVA/(1.732*6.6kV)=700A

空载电流一般为1.1%左右

预计I0=700*1.1%=7.7A

阻抗电压一般为9%左右

预计Uk=66kV*9%=5.94kV

2、选择升压设备

空载试验要求升压至66KV，因此需要一台升压变压器。由于现场很难找到此类调压设备，因此可选择普通配电变压器代替（容量100KVA）.

3、选择调压器容量

空载试验时变压器空载电流为7.7A，那么升压设备（配电变压器）的低压侧电流为(10kV/0.4kV)*7.7A=192.5A，因此，选择调压器容量S=1.732*0.4kV*192.5A=133kVA。考虑到短时运行，可选择100KVA调压器。

4、按说明书图4接线，此时的三相调压器为调压器与升压器的组合，如图所示：

0-10kV输出

三相380V输入

A      a

B      b

C      c

A        a

B        b

C        c

100kVA调压器           100kVA配电变压器400V/10kV

5、由于此时电压、电流均为高电压和高电位，因此不能直接引入测量，必须接入电压、电流互感器。

6、负载试验时，由于受调压器的容量限制，电流只能升至6A左右（约占额定值的8.5%）

7、由于电流范围为0~10A之间，因此可选择100A/5A互感器，穿心绕10匝，电流比为10A/5A。输入变比时，KCT=2。

8、,选用三相10KV/100V电压互感器，输入变比为KPT=100。

9、空载及负载试验的其它操作步骤同前例。

- 打印数据说明

以一台容量为30kVA，电压10kV/400V的电力变压器为例说明：

空载测试:

Se=30kVA

Ue=400V                 变压器额定参数

Uab=397.4V

Ubc=398.6V

Uca=401.1V               三相电压测试值

Up=399.0V                三相电压平均值

Ia=0.849A

Ib=0.876A

Ic=0.971A                 三相电流测试值

Ip=0.901A                 三相电流平均值

Po=126.5W                空载损耗

Io%=2.08%                空载电流百分比

负载测试:

Se=30kVA

Ue=10000V                  变压器额定参数

Uab=395.8V

Ubc=396.7V

Uca=394.5V                  三相电压测试值

Up=395.6V                   三相电压平均值

Ia=1.740A

Ib=1.728A

Ic=1.733A                    三相电流测试值

Ip=1.734A                    三相电流平均值

Pk=650W                     测试电流下的短路损耗

Ukt=395.2V                   额定短路电流下的电压

Ukt%=3.952%                 额定电流下的阻抗电压

Pkt=648.5W                   额定电流下的短路损耗

Pkt75=773.3W                 换算到75℃的短路损耗

Ukt75=3.952%                 换算到75℃的阻抗电压

Tt=25℃     Te=75℃          变压器上层油温、换算温度